仪器名称：小动物彩色多普勒超声波诊断仪

数量：1套，国产

用途：可用于实验室大鼠、小鼠心血管、肿瘤、泌尿生殖、骨骼肌等器官及外周血管等方面的临床前期超声诊断，具有全身应用功能。

技术指标（标注有*的部分为重要技术条款，不能有负偏离）：

一、 彩色多普勒超声波诊断仪包括

1.  基础指标：

1.1	★≥15”LED医用高分辨率显示系统，8寸触摸屏操作方式

1.2	全数字化彩色超声诊断系统主机

1.3	中英文切换界面，中英文输入

1.4	数字化二维灰阶成像单元

1.5	数字化彩色多普勒单元

1.6	数字化频谱多普勒显示和分析单元

1.7	数字化能量血流成像单元

1.8	全数字式波束形成器

1.9	B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能

1.10	高清晰斑点噪音抑制技术 ( 可以支持所有探头，可以多级调节, 可以支支持CFM/PDI/PWD，可以在图像后处理时进行级别调整)

1.11	可支持组织特征成像，自动调整声波发射速度,匹配不同组织检查

1.12	系统动态范围≥180dB，2dB逐级调节，数值明确显示

1.13	支持跟踪对比技术，可将既往实验图像与现在进行同屏对比显示

1.14	 支持设置标准测量切面，实际操作者根据标准测量切面的同屏练习

1.15	梯形成像

1.16	全屏放大显示功能

1.17	Zoom 局部放大功能

1.18	双幅实时成像，成像大小不变

1.19	1-8个焦点可调

1.20	实时双同步、三同步

1.21	自动优化

2	原始数据处理功能，数据储存后，可对回放的常规图像进行多种参数调节

3	实验室大、小鼠测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

4	图像存储与(电影)回放重现单元

5	输入/输出信号：

5.1	输入：音频

5.2	输出：DVI、音频

5.3	支持DICOM3.0

6	连通性：AVI, VRD，JEMP， DICOM(选配)医学数字图像格式(DICOM可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像)。

7	图像管理与记录装置：

7.1	超声图像存档与病案管理系统

7.2	硬盘≥250GB。

7.3	一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示

7.4	DVD –RW

7.5	可将图象储存到移动硬盘或者其它USB装置

7.6	客户报告系统

二、	技术参数及要求：

1	系统通用功能：

1.1	监视器：≥15″高分辨率LED液晶监视器,

1.2	扫描方式：逐行扫描，高分辨率

1.3	≥8英寸LED电容操作触摸屏

1.4	整机重量≤5Kg

2	探头规格

2.1	探头频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，变频探头基波中心频率可选择≥4种，多普勒可选不同频率

2.3	工作范围：频率范围可在8-30 MHz之间选择，可在屏幕上显示

2.4	穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

3	二维灰阶显像主要参数：

3.1	扫描：

★超声频率 20-22MHz：实验室小鼠心血脏，腹部，眼睛，肿瘤 （< 30mm）

超声频率 8-18MHz：实验室大鼠心脏，血管，腹部

3.2	★扫描速率：超高速成像，能对心率超过450次/分钟的鼠心脏进行超高速成像扫描线：每帧线密度≥512超声线

3.3	发射声束聚焦：连续聚焦

3.4	接收方式：多倍信号并行处理

3.5	数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

3.6	谐波成像、基波成像频率个数≥8组

3.7	回放重现：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥500秒

3.8	预设条件：针对实验室不同要求，特别是小鼠不同的检查脏器，如心脏和腹部预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

3.9	增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节

4	频谱多普勒：

4.1	方式：脉冲波多普勒：PWD；

4.2	最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)

4.3	显示方式：B/PWD、B/CF+PWD

4.4	电影回放：≥500秒

4.5	零位移动：≥12级

4.6	取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至10mm分级

4.7	显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位

4.8	频谱自动跟踪与测量

5	彩色多普勒

5.1	显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、

5.2	具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)

5.3	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°

5.4	显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比

5.5	彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图

5.6	彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）

6	超声功率输出调节：

B/M、PWD、Color Flow Doppler 输出功率可调

三、	备件、资料及其它

1	备件：为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

2	资料

2.1	卖方须向买方提供操作手册一套。

2.2	卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

3	技术服务

3.1	在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

3.2	设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

4	技术培训要求

4.1	现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

4.2	集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。

5   配套设施

5.1 耦合剂≥20个

5.2操作软件及后期更新包

5.3 机器运输箱等配套设备